## Протокол поверки № 1
ПРОТОКОЛ ПОВЕРКИ №
| Наименование СИ: |  |  |  | Счетчики статические трехфазные переменного тока активной и реактивной энергии | [20 empty] | Тип: |  | MT880(230V,5(10)A,50Hz)
| Диапазон измерения: |  |  |  | A+, A-, R+, R-. | [20 empty] | Класс точности: |  |  |  | 0.5S
| Условия поверки: |  |  |  | Температура окружающего воздуха 22 °С, относительная влажность 33 %, атмосферное давление 99,98 кПа, параметры сети: U=220 В, f=50 Гц; напряжение переменного тока номинальное для данного типа счетчика симметричное с отклонением не более ±1 %; форма кривой напряжения и тока - синусоидальная с коэффициентом несинусоидальности не более 3 %; индукция внешнего магнитного поля отсутствует.
| Поверено в соответствии с: |  |  |  | ГСИ. Счетчики статические трехфазные переменного тока активной и реактивной энергии МТ880. Методика поверки.
| Средства поверки: |  |  |  | Рабочий эталон единицы электрической мощности и электрической энергии 2 разряда в диапазоне значений от 0 до 187200 Вт(вар) в диапазоне частот от 45 до 65 Гц; единицы силы электрического переменного тока 2 разряда в диапазоне значений от 0,01 до 120 А в диапазоне частот от 45 до 65 Гц; единицы переменного тока 2 разряда в диапазоне значений от 40 до 520 В в диапазоне частот от 45 до 65 Гц, рег.№3.2.БЭФ.0002.2019. Трехфазный эталонный счетчик зав.№SDT1812353, КТ 0,05.
Установка для проверки параметров электрической безопасности НЕВА-Тест 6321 зав.№ 1906001.
Результаты поверки:
| 1 | Внешний осмотр: |  |  | соответствует МП п. 7.1.
| 2 | Проверка электрической прочности изоляции: | [7 empty] | соответствует МП п. 7.2.
| 3 | Опробование и проверка правильности работы счетного механизма, индикатора функционирования и испытательных выходов: | [23 empty] | соответствует МП п. 7.3.
| 4 | Проверка без тока нагрузки (отсутствие самохода); проверка стартового тока (чувствительности); определение основной относительной погрешности:
Активная энергия +А
| № | Зав. № | Cos = 1.0 |  |  |  | Cos = 0.5L |  |  |  | Cos = 0.8C |  |  |  | А Cos = 1.0 |  |  | А Cos = 0.5L |  |  | В Cos = 1.0 |  |  | В Cos = 0.5L |  |  | С Cos = 1.0 |  |  | С Cos = 0.5L |  |  | Самоход | Чувств. | Ссч. | Заключение
|  |  | 0.01In | 0.05In | 1.0In | Imax | 0.02In | 0.1In | 1.0In | Imax | 0.02In | 0.1In | 1.0In | Imax | 0.05In | 1.0In | Imax | 0.1In | 1.0In | Imax | 0.05In | 1.0In | Imax | 0.1In | 1.0In | Imax | 0.05In | 1.0In | Imax | 0.1In | 1.0In | Imax
| 1 | 83463722 | 0.106 | 0.155 | 0.16 | 0.175 | 0.159 | 0.183 | 0.097 | 0.05 | 0.13 | 0.159 | 0.195 | 0.234 | 0.201 | 0.181 | 0.183 | 0.23 | 0.139 | 0.083 | 0.141 | 0.153 | 0.158 | 0.162 | 0.097 | 0.033 | 0.155 | 0.167 | 0.167 | 0.119 | 0.083 | 0.017 |  |  | + | -
| 2 | 83463721 | 0.088 | 0.12 | 0.125 | 0.142 | 0.12 | 0.145 | 0.07 | 0.025 | 0.104 | 0.12 | 0.153 | 0.183 | 0.094 | 0.125 | 0.125 | 0.065 | 0.028 | -0.033 | 0.165 | 0.146 | 0.15 | 0.176 | 0.125 | 0.067 | 0.136 | 0.125 | 0.133 | 0.146 | 0.118 | 0.058 |  |  | + | -
| 3 | 83463720 | 0.088 | 0.118 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.138 | 0.056 | 0.008 | 0.107 | 0.123 | 0.16 | 0.2 | 0.159 | 0.146 | 0.167 | 0.182 | 0.111 | 0.033 | 0.069 | 0.111 | 0.117 | 0.077 | 0.035 | -0.025 | 0.162 | 0.146 | 0.133 | 5 | 0.042 | -0.025 |  |  | + | -
| 4 | 83463719 | 0.093 | 0.126 | 0.139 | 0.133 | 0.134 | 0.143 | 0.07 | 0.025 | 0.111 | 0.131 | 0.153 | 0.2 | 0.118 | 0.125 | 0.142 | 0.127 | 0.07 | 0.017 | 0.124 | 0.104 | 0.1 | 0.127 | 0.049 | 0 | 0.154 | 0.16 | 0.158 | 0.129 | 0.076 | 0.017 |  |  | + | -
| 5 | 83463718 | 0.103 | 0.131 | 0.139 | 0.15 | 0.131 | 0.144 | 0.063 | 0.017 | 0.124 | 0.139 | 0.167 | 0.217 | 0.12 | 0.139 | 0.133 | 0.096 | 0.028 | -0.017 | 0.158 | 0.146 | 0.15 | 0.167 | 0.125 | 0.075 | 0.152 | 0.139 | 0.142 | 0.125 | 0.049 | -0.017 |  |  | + | -
| 6 | 83463717 | 0.051 | 0.097 | 0.118 | 0.125 | 0.095 | 0.119 | 0.028 | -0.017 | 0.076 | 0.104 | 0.139 | 0.175 | 0.057 | 0.083 | 0.092 | 0.058 | 0.007 | -0.05 | 0.141 | 0.132 | 0.125 | 0.123 | 0.028 | -0.033 | 0.144 | 0.132 | 0.125 | 0.138 | 0.09 | 0.025 |  |  | + | -
| 7 | 83463716 | 0.118 | 0.145 | 0.153 | 0.158 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 0.025 |  |  | + | -
| 8 | 83463715 | -0.522 | -0.488 | -0.484 | -0.465 | -0.475 | -0.467 | -0.539 | -0.588 | -0.507 | -0.489 | -0.449 | -0.406 | 0.074 | 0.097 | 0.117 | 0.077 | 0.049 | -0.017 | 0.099 | 0.097 | 0.1 | 0.092 | 0.028 | -0.025 | 0.137 | 0.118 | 0.117 | 0.117 | 0.09 | 0.017 |  |  | + | -
| 9 | 83463714 | 0.077 | 0.126 | 0.132 | 0.15 | 0.124 | 0.144 | 0.063 | 0.025 | 0.106 | 0.132 | 0.167 | 0.2 | 0.127 | 0.125 | 0.125 | 0.16 | 0.104 | 0.042 | 0.105 | 0.139 | 0.15 | 0.102 | 0.042 | -0.008 | 0.191 | 0.16 | 0.167 | 0.142 | 0.097 | 0.025 |  |  | + | -
| 10 | 83463713 | 0.084 | 0.117 | 0.125 | 0.15 | 0.152 | 0.133 | 0.042 | -0.008 | 0.064 | 0.122 | 0.16 | 0.2 | 0.099 | 0.125 | 0.142 | 0.065 | 0.063 | -0.008 | 0.165 | 0.146 | 0.167 | 0.184 | 0.139 | 0.083 | 0.143 | 0.125 | 0.125 | 0.307 | 0.021 | -0.042 |  |  | + | -
| 11 | 83463728 | 0.075 | 0.114 | 0.111 | 0.125 | 0.123 | 0.14 | 0.07 | 0.017 | 0.091 | 0.115 | 0.153 | 0.183 | 0.103 | 0.104 | 0.1 | 0.138 | 0.09 | 0.017 | 0.082 | 0.125 | 0.125 | 0.081 | 0.07 | -0.008 | 0.184 | 0.146 | 0.15 | 0.144 | 0.118 | 0.008 |  |  | + | -
| 12 | 83463727 | 0.109 | 0.14 | 0.132 | 0.158 | 0.146 | 0.154 | 0.076 | 0.033 | 0.132 | 0.147 | 0.188 | 0.226 | 0.158 | 0.146 | 0.142 | 0.154 | 0.083 | 0 | 0.118 | 0.153 | 0.167 | 0.108 | 0.083 | 0.017 | 0.194 | 0.174 | 0.175 | 0.158 | 0.118 | 0.05 |  |  | + | -
| 13 | 83463726 | 0.079 | 0.113 | 0.111 | 0.125 | 0.118 | 0.128 | 0.049 | -0.008 | 0.098 | 0.123 | 0.153 | 0.183 | 0.125 | 0.146 | 0.150 | 0.100 | 0.097 | 0.025 | 0.131 | 0.132 | 0.133 | 0.150 | 0.076 | 0.008 | 0.132 | 0.118 | 0.108 | 0.085 | 0.021 | -0.050 |  |  | + | -
| 14 | 83463725 | 0.133 | 0.16 | 0.167 | 0.175 | 0.16 | 0.17 | 0.097 | 0.033 | 0.151 | 0.167 | 0.195 | 0.234 | 0.136 | 0.16 | 0.167 | 0.15 | 0.097 | 0.042 | 0.138 | 0.167 | 0.158 | 0.137 | 0.09 | 0.042 | 0.219 | 0.181 | 0.175 | 0.150 | 0.083 | 0.033 |  |  | + | -
| 15 | 83463724 | 0.054 | 0.092 | 0.09 | 0.117 | 0.085 | 0.107 | 0.042 | -0.008 | 0.075 | 0.1 | 0.139 | 0.167 | 0.06 | 0.083 | 0.092 | 0.063 | 0.028 | -0.042 | 0.107 | 8 | 0.108 | 0.096 | 0.028 | -0.017 | 0.15 | 0.125 | 0.125 | 0.111 | 0.09 | 0.017 |  |  | + | -
| 16 | 83463723 | 0.092 | 0.131 | 0.146 | 0.15 | 0.118 | 0.145 | 0.076 | 0.025 | 0.119 | 0.14 | 0.181 | 0.217 | 0.128 | 0.139 | 0.15 | 0.121 | 0.083 | 0.017 | 0.142 | 0.139 | 0.142 | 0.14 | 0.097 | 0.025 | 0.164 | 0.167 | 0.175 | 0.121 | 0.104 | 0.025 |  |  |  | -
Активная энергия -А
| № | Зав. № | Cos = 1.0 |  |  |  | Cos = 0.5L |  |  |  | Cos = 0.8C |  |  |  | А Cos = 1.0 |  |  | А Cos = 0.5L |  |  | В Cos = 1.0 |  |  | В Cos = 0.5L |  |  | С Cos = 1.0 |  |  | С Cos = 0.5L |  |  | Самоход | Чувств. | Ссч. | Заключение
|  |  | 0.01In | 0.05In | 1.0In | Imax | 0.02In | 0.1In | 1.0In | Imax | 0.02In | 0.1In | 1.0In | Imax | 0.05In | 1.0In | Imax | 0.1In | 1.0In | Imax | 0.05In | 1.0In | Imax | 0.1In | 1.0In | Imax | 0.05In | 1.0In | Imax | 0.1In | 1.0In | Imax
| 1 | 83463722 | 0.195 | 0.166 | 0.16 | 0.158 | 0.235 | 0.189 | 0.097 | 0.042 | 0.177 | 0.16 | 0.188 | 0.226 | 0.164 | 0.188 | 0.2 | 0.209 | 0.125 | 0.075 | 0.143 | 0.146 | 0.15 | 0.171 | 0.09 | 0.033 | 0.211 | 0.153 | 0.175 | 0.202 | 0.076 | 0.017 |  |  | + | -
| 2 | 83463721 | 0.151 | 0.131 | 0.118 | 0.117 | 0.182 | 0.151 | 0.063 | 0.025 | 0.137 | 0.121 | 0.153 | 0.175 | 0.14 | 0.118 | 0.133 | 0.125 | 0.028 | -0.033 | 0.112 | 0.146 | 0.125 | 0.138 | 0.111 | 0.05 | 0.155 | 0.111 | 0.125 | 0.184 | 0.125 | 0.05 |  |  | + | -
| 3 | 83463720 | 0.142 | 0.127 | 0.118 | 0.125 | 0.182 | 0.336 | 0.042 | 0 | 0.136 | 0.039 | 0.153 | 0.192 | 0.134 | 0.146 | 0.15 | 0.173 | 0.111 | 0.025 | 0.121 | 0.104 | 0.1 | 0.716 | 0.049 | -0.025 | 0.141 | 0.125 | 0.133 | 0.129 | 0.035 | -0.025 |  |  | + | -
| 4 | 83463719 | 0.153 | 0.134 | 0.125 | 0.133 | 0.184 | 0.148 | 0.063 | 0.017 | 0.142 | 0.13 | 0.167 | 0.192 | 0.13 | 0.125 | 0.125 | 0.152 | 0.07 | 0.008 | 0.076 | 0.118 | 0.125 | 0.083 | 0.049 | 0 | 0.212 | 0.153 | 0.167 | 0.204 | 0.083 | 0.017 |  |  | + | -
| 5 | 83463718 | 0.151 | 0.135 | 0.132 | 0.133 | 0.172 | 0.141 | 0.042 | 0 | 0.147 | 0.136 | 0.167 | 0.2 | 0.141 | 0.132 | 0.15 | 0.136 | 0.028 | -0.025 | 0.121 | 0.146 | 0.142 | 0.133 | 0.146 | 0.075 | 0.167 | 22 | 0.133 | 0.169 | 0.049 | -0.017 |  |  | + | -
| 6 | 83463717 | 0.143 | 0.109 | 0.104 | 0.1 | 0.171 | 0.127 | 0.021 | -0.008 | 0.125 | 0.106 | 0.139 | 0.183 | 0.107 | 0.076 | 0.1 | 0.125 | 0 | -0.05 | 0.091 | 0.125 | 0.125 | 0.081 | 0.021 | -0.042 | 0.161 | 22 | 0.133 | 0.186 | 0.083 | 0.025 |  |  | + | -
| 7 | 83463716 | 0.157 | 0.147 | 0.139 | 0.142 | 0.166 | 0.137 | 0.056 | 0 | 0.165 | 0.154 | 0.188 | 0.226 | 0.095 | 0.118 | 0.125 | 0.048 | 0 | -0.075 | 0.176 | 0.16 | 0.158 | 0.196 | 0.104 | 0.033 | 0.192 | 22 | 0.175 | 0.175 | 0.09 | 0.017 |  |  | + | -
| 8 | 83463715 | 0.13 | 0.106 | 0.097 | 0.108 | 0.164 | 0.124 | 0.035 | 0 | 0.113 | 0.097 | 0.125 | 0.167 | 0.116 | 0.09 | 0.108 | 0.131 | 0.063 | -0.017 | 0.067 | 0.097 | 0.1 | 0.067 | 0.042 | -0.033 | 0.15 | 22 | 0.125 | 0.171 | 0.09 | 0.017 |  |  | + | -
| 9 | 83463714 | 0.18 | 0.143 | 0.125 | 0.15 | 0.21 | 0.156 | 0.07 | 0.017 | 0.159 | 0.138 | 0.167 | 0.2 | 0.125 | 0.125 | 0.133 | 0.169 | 0.104 | 0.033 | 0.146 | 0.139 | 0.15 | 0.152 | 0.042 | -0.008 | 0.179 | 22 | 0.167 | 0.167 | 0.083 | 0.017 |  |  | + | -
| 10 | 83463713 | 0.151 | 0.131 | 0.125 | 0.133 | 0.2 | 0.146 | 0.042 | -0.008 | 0.107 | 0.127 | 0.167 | 0.2 | 0.139 | 0.111 | 0.125 | 0.125 | 0.063 | -0.008 | 0.112 | 0.146 | 0.142 | 0.138 | 0.146 | 0.075 | 0.157 | 22 | 0.125 | 0.393 | 0.021 | -0.025 |  |  | + | -
| 11 | 83463728 | 0.151 | 0.124 | 0.104 | 0.117 | 0.192 | 0.145 | 0.063 | 0 | 0.135 | 0.113 | 0.139 | 0.175 | 0.077 | 0.083 | 0.1 | 0.138 | 0.083 | 0.008 | 0.14 | 0.125 | 0.125 | 0.146 | 0.083 | -0.017 | 0.166 | 0.146 | 0.142 | 0.15 | 0.104 | 0 |  |  | + | -
| 12 | 83463727 | 0.166 | 0.15 | 0.153 | 0.15 | 0.194 | 0.16 | 0.07 | 0.033 | 0.16 | 0.149 | 0.174 | 0.2 | 0.1 | 0.132 | 0.133 | 0.123 | 0.07 | 0 | 0.166 | 0.153 | 0.158 | 0.173 | 0.083 | 0.017 | 0.196 | 0.167 | 0.175 | 0.196 | 0.118 | 0.05 |  |  | + | -
| 13 | 83463726 | 0.150 | 0.121 | 0.104 | 0.125 | 0.170 | 0.132 | 0.042 | 0.000 | 0.136 | 0.121 | 0.146 | 0.192 | 0.148 | 0.125 | 0.133 | 0.138 | 0.090 | 0.017 | 0.092 | 0.125 | 0.125 | 0.123 | 0.063 | -0.008 | 0.143 | 0.097 | 0.125 | 0.142 | 0.021 | -0.050 |  |  | + | -
| 14 | 83463725 | 0.176 | 0.159 | 0.153 | 0.167 | 0.205 | 0.167 | 0.083 | 0.042 | 0.169 | 0.162 | 0.195 | 0.234 | 0.171 | 0.16 | 0.167 | 0.198 | 0.097 | 0.042 | 0.148 | 0.16 | 0.15 | 0.163 | 0.09 | 0.025 | 0.175 | 0.167 | 0.192 | 0.152 | 0.076 | 0.025 |  |  | + | -
| 15 | 83463724 | 0.123 | 0.101 | 0.09 | 0.1 | 0.151 | 0.111 | 0.035 | -0.025 | 0.113 | 0.099 | 0.118 | 0.158 | 0.095 | 0.083 | 0.092 | 0.123 | 0.021 | -0.042 | 0.071 | 0.097 | 0.092 | 0.065 | 0.021 | -0.025 | 0.151 | 0.118 | 0.117 | 0.161 | 0.07 | 0.017 |  |  | + | -
| 16 | 83463723 | 0.166 | 0.144 | 0.132 | 0.142 | 0.194 | 0.15 | 0.083 | 0.025 | 0.162 | 0.141 | 0.167 | 0.2 | 0.124 | 0.125 | 0.142 | 0.142 | 0.083 | 0.017 | 0.107 | 0.132 | 0.133 | 0.113 | 0.104 | 0.017 | 0.216 | 0.153 | 0.167 | 0.207 | 0.097 | 0.025 |  |  | + | -
Реактивная энергия +R
| № | Зав. № | Sin = 1.0 |  |  |  | Sin = 0.5L |  |  |  | Sin = 0.25L |  |  | А Sin = 1.0 |  |  | А Sin = 0.5L |  |  | В Sin = 1.0 |  |  | В Sin = 0.5L |  |  | С Sin = 1.0 |  |  | С Sin = 0.5L |  |  | Самоход | Чувств. | Ссч. | Заключение
|  |  | 0.02In | 0.05In | 1.0In | Imax | 0.05In | 0.1In | 1.0In | Imax | 0.1In | 1.0In | Imax | 0.05In | 1.0In | Imax | 0.1In | 1.0In | Imax | 0.05In | 1.0In | Imax | 0.1In | 1.0In | Imax | 0.05In | 1.0Ib | Imax | 0.1In | 1.0Ib | Imax
| 1 | 83463722 | 0.135 | 0.138 | 0.125 | 0.142 | 0.121 | 0.125 | 0.202 | 0.276 | 0.117 | 0.261 | 0.446 | 0.183 | 0.146 | 0.139 | 0.133 | 0.188 | 0.251 | 0.12 | 0.125 | 0.139 | 0.085 | 0.209 | 0.265 | 0.153 | 0.135 | 0.153 | 0.192 | 0.23 | 0.293 |  |  | + | -
| 2 | 83463721 | 0.106 | 0.111 | 0.104 | 0.125 | 0.098 | 0.093 | 0.16 | 0.226 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 0.177 | 0.209 | 0.075 | 0.094 | 0.083 | 0.073 | 0.094 | 0.153 |  |  | + | -
| 3 | 83463720 | 0.091 | 0.101 | 0.097 | 0.108 | 0.085 | 0.094 | 0.167 | 0.251 | 0.096 | 0.23 | 0.432 | 0.127 | 0.125 | 0.125 | 0.079 | 0.167 | 0.251 | 0.098 | 0.094 | 0.097 | 0.073 | 0.177 | 0.209 | 0.116 | 0.094 | 0.097 | 0.163 | 0.198 | 0.265 |  |  | + | -
| 4 | 83463719 | 0.114 | 0.126 | 0.125 | 0.142 | 0.113 | 0.118 | 0.195 | 0.268 | 0.125 | 0.282 | 0.418 | 0.192 | 0.135 | 0.139 | 0.165 | 0.209 | 0.265 | 0.097 | 0.115 | 0.125 | 0.085 | 0.177 | 0.223 | 0.118 | 0.146 | 0.139 | 0.148 | 0.198 | 0.279 |  |  | + | -
| 5 | 83463718 | 0.116 | 0.12 | 0.111 | 0.125 | 0.121 | 0.119 | 0.209 | 0.276 | 0.14 | 0.292 | 0.432 | 0.153 | 0.115 | 0.111 | 0.154 | 0.23 | 0.279 | 0.136 | 0.125 | 0.125 | 0.119 | 0.177 | 0.209 | 0.109 | 0.146 | 0.139 | 0.148 | 0.219 | 0.279 |  |  | + | -
| 6 | 83463717 | 0.086 | 0.096 | 0.097 | 0.1 | 0.084 | 0.085 | 0.181 | 0.251 | 0.09 | 0.282 | 0.418 | 0.117 | 0.073 | 0.083 | 0.094 | 0.177 | 0.251 | 0.108 | 0.094 | 0.111 | 0.11 | 0.209 | 0.265 | 0.093 | 0.115 | 0.125 | 0.1 | 0.177 | 0.237 |  |  | + | -
| 7 | 83463716 | 0.124 | 0.136 | 0.132 | 0.15 | 0.147 | 0.151 | 0.237 | 0.318 | 0.186 | 0.324 | 0.503 | 0.129 | 0.125 | 0.139 | 0.171 | 0.251 | 0.307 | 0.148 | 0.146 | 0.167 | 0.131 | 0.219 | 0.293 | 0.159 | 0.125 | 0.167 | 0.205 | 0.219 | 0.279 |  |  | + | -
| 8 | 83463715 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  | + | -
| 9 | 83463714 | 0.112 | 0.124 | 0.125 | 0.133 | 0.107 | 0.113 | 0.209 | 0.259 | 0.117 | 0.261 | 0.432 | 0.137 | 0.125 | 0.139 | 0.084 | 0.156 | 0.237 | 0.128 | 0.125 | 0.139 | 0.121 | 0.24 | 0.293 | 0.137 | 0.135 | 0.125 | 0.19 | 0.209 | 0.265 |  |  | + | -
| 10 | 83463713 | 0.104 | 0.115 | 0.118 | 0.117 | 0.096 | 0.108 | 0.195 | 0.276 | -0.085 | 0.282 | 0.432 | 0.157 | 0.115 | 0.111 | 0.165 | 0.177 | 0.251 | 0.139 | 0.125 | 0.125 | 0.111 | 0.167 | 0.209 | 0.085 | 0.104 | 0.125 | -0.149 | 0.219 | 0.293 |  |  | + | -
| 11 | 83463728 | 0.114 | 0.118 | 0.118 | 0.117 | 0.097 | 0.098 | 0.174 | 0.251 | 0.098 | 0.198 | 0.39 | 0.118 | 0.115 | 0.111 | 0.054 | 0.125 | 0.209 | 0.121 | 0.125 | 0.125 | 0.115 | 0.188 | 0.251 | 0.144 | 0.125 | 0.125 | 0.196 | 0.177 | 0.251 |  |  | + | -
| 12 | 83463727 | 0.145 | 0.142 | 0.132 | 0.15 | 0.138 | 0.137 | 0.223 | 0.276 | 0.15 | 0.292 | 0.418 | 0.142 | 0.125 | 0.125 | 0.121 | 0.198 | 0.251 | 0.137 | 0.156 | 0.139 | 0.135 | 0.23 | 0.293 | 0.17 | 0.156 | 0.153 | 0.209 | 0.188 | 0.293 |  |  | + | -
| 13 | 83463726 | 0.096 | 0.112 | 0.111 | 0.117 | 0.100 | 0.105 | 0.195 | 0.251 | 0.117 | 0.261 | 0.418 | 0.156 | 0.104 | 0.125 | 0.163 | 0.177 | 0.237 | 0.118 | 0.104 | 0.097 | 0.090 | 0.188 | 0.237 | 0.084 | 0.094 | 0.111 | 0.133 | 0.198 | 0.293 |  |  | + | -
| 14 | 83463725 | 0.128 | 0.138 | 0.139 | 0.142 | 0.129 | 0.137 | 0.216 | 0.276 | 0.148 | 0.292 | 0.46 | 0.166 | 0.156 | 0.125 | 0.127 | 0.219 | 0.279 | 0.157 | 0.156 | 0.153 | 0.146 | 0.219 | 0.279 | 0.126 | 0.146 | 0.153 | 0.192 | 0.230 | 0.293 |  |  | + | -
| 15 | 83463724 | 0.072 | 0.087 | 0.083 | 0.083 | 0.078 | 0.081 | 0.16 | 0.226 | 0.09 | 0.209 | 0.362 | 0.12 | 0.094 | 0.083 | 0.088 | 0.167 | 0.209 | 0.092 | 0.094 | 0.097 | 0.092 | 0.177 | 0.251 | 0.081 | 0.104 | 0.111 | 0.119 | 0.146 | 0.209 |  |  | + | -
| 16 | 83463723 | 0.126 | 0.135 | 0.125 | 0.125 | 0.134 | 0.132 | 0.216 | 0.276 | 0.15 | 0.272 | 0.432 | 0.185 | 0.125 | 0.139 | 0.165 | 0.198 | 0.265 | 0.122 | 0.135 | 0.153 | 0.121 | 0.198 | 0.265 | 0.124 | 0.135 | 0.167 | 0.175 | 0.209 | 0.279 |  |  | + | -
Реактивная энергия -R
| № | Зав. № | Sin = 1.0 |  |  |  | Sin = 0.5L |  |  |  | Sin = 0.25L |  |  | А Sin = 1.0 |  |  | А Sin = 0.5L |  |  | В Sin = 1.0 |  |  | В Sin = 0.5L |  |  | С Sin = 1.0 |  |  | С Sin = 0.5L |  |  | Самоход | Чувств. | Ссч. | Заключение
|  |  | 0.02In | 0.05In | 1.0In | Imax | 0.05In | 0.1In | 1.0In | Imax | 0.1In | 1.0In | Imax | 0.05In | 1.0In | Imax | 0.1In | 1.0In | Imax | 0.05In | 1.0In | Imax | 0.1In | 1.0In | Imax | 0.05In | 1.0Ib | Imax | 0.1In | 1.0Ib | Imax
| 1 | 83463722 | 0.081 | 0.089 | 0.09 | 0.1 | 0.076 | 0.086 | 0.16 | 0.234 | 0.073 | 0.237 | 0.402 | 0.095 | 0.104 | 0.1 | 0.065 | 0.174 | 0.226 | 0.166 | 0.125 | 0.125 | 0.121 | 0.188 | 0.251 | 0.11 | 0.104 | 0.125 | 0.113 | 0.195 | 0.276 |  |  | + | -
| 2 | 83463721 | 0.062 | 0.067 | 0.07 | 0.075 | 0.059 | 0.058 | 0.125 | 0.183 | 0.063 | 0.195 | 0.318 | 0.063 | 0.076 | 0.067 | 0.088 | 0.188 | 0.234 | 0.127 | 0.118 | 0.117 | 0.088 | 0.146 | 0.209 | 0.107 | 0.083 | 0.084 | 0.067 | 0.083 | 0.15 |  |  | + | -
| 3 | 83463720 | 0.078 | 0.073 | 0.063 | 0.083 | 0.07 | 0.075 | 0.146 | 0.217 | 0.083 | 0.216 | 0.393 | 0.122 | 0.09 | 0.092 | 0.1 | 0.146 | 0.226 | 0.105 | 0.083 | 0.083 | 0.077 | 0.153 | 0.217 | 0.08 | 0.083 | 0.084 | 0.083 | 0.174 | 0.251 |  |  | + | -
| 4 | 83463719 | 0.083 | 0.081 | 0.09 | 0.092 | 0.08 | 0.084 | 0.153 | 0.234 | 0.1 | 0.272 | 0.41 | 0.066 | 0.09 | 0.1 | 0.065 | 0.167 | 0.243 | 0.142 | 0.104 | 0.1 | 0.108 | 0.167 | 0.226 | 0.131 | 0.111 | 0.104 | 0.125 | 0.188 | 0.259 |  |  | + | -
| 5 | 83463718 | 0.061 | 0.066 | 0.063 | 0.067 | 0.075 | 0.076 | 0.167 | 0.226 | 0.102 | 0.265 | 0.402 | 0.068 | 0.076 | 0.083 | 0.094 | 0.202 | 0.259 | 0.119 | 0.097 | 0.108 | 0.086 | 0.132 | 0.183 | 0.127 | 0.104 | 0.084 | 0.121 | 0.188 | 0.268 |  |  | + | -
| 6 | 83463717 | 0.038 | 0.041 | 0.028 | 0.042 | 0.035 | 0.042 | 0.125 | 0.2 | 0.052 | 0.237 | 0.385 | 0.027 | 0.042 | 0.033 | 0.027 | 0.139 | 0.192 | 0.084 | 0.063 | 0.075 | 0.077 | 0.181 | 0.243 | 0.124 | 0.09 | 0.104 | 0.09 | 0.139 | 0.209 |  |  | + | -
| 7 | 83463716 | 0.092 | 0.094 | 0.083 | 0.1 | 0.121 | 0.122 | 0.202 | 0.276 | 0.167 | 0.313 | 0.477 | 0.129 | 0.097 | 0.108 | 0.194 | 0.244 | 0.309 | 0.154 | 0.125 | 0.15 | 0.112 | 0.195 | 0.268 | 0.109 | 0.111 | 0.125 | 0.106 | 0.188 | 0.268 |  |  | + | -
| 8 | 83463715 | 0.052 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 0.111 | 0.192 |  |  | + | -
| 9 | 83463714 | 0.079 | 0.08 | 0.076 | 0.083 | 0.082 | 0.079 | 0.167 | 0.234 | 0.096 | 0.244 | 0.402 | 0.118 | 0.104 | 0.108 | 0.088 | 0.132 | 0.217 | 0.141 | 0.111 | 0.108 | 0.111 | 0.216 | 0.268 | 0.102 | 0.104 | 0.104 | 0.1 | 0.174 | 0.259 |  |  | + | -
| 10 | 83463713 | 0.069 | 0.072 | 0.07 | 0.075 | 0.047 | 0.053 | 0.139 | 0.209 | -0.229 | 0.209 | 0.343 | 0.054 | 0.076 | 0.075 | 0.094 | 0.146 | 0.234 | 0.125 | 0.104 | 0.108 | 0.073 | 0.146 | 0.192 | 0.14 | 0.097 | 0.125 | -0.126 | 0.132 | -0.141 |  |  | + | -
| 11 | 83463728 | 0.07 | 0.077 | 0.076 | 0.075 | 0.064 | 0.065 | 0.139 | 0.217 | 0.075 | 0.195 | 0.368 | 0.107 | 0.09 | 0.083 | 0.077 | 0.111 | 0.183 | 0.134 | 0.097 | 0.1 | 0.1 | 0.16 | 0.243 | 0.088 | 0.104 | 0.125 | 0.079 | 0.139 | 0.234 |  |  | + | -
| 12 | 83463727 | 0.095 | 0.094 | 0.097 | 0.1 | 0.095 | 0.099 | 0.181 | 0.243 | 0.108 | 0.272 | 0.419 | 0.111 | 0.09 | 0.1 | 0.109 | 0.181 | 0.243 | 0.179 | 0.118 | 0.125 | 0.148 | 0.209 | 0.268 | 0.102 | 0.125 | 0.125 | 0.079 | 0.181 | 0.259 |  |  | + | -
| 13 | 83463726 | 0.068 | 0.069 | 0.063 | 0.092 | 0.079 | 0.075 | 0.153 | 0.217 | 0.102 | 0.237 | 0.402 | 0.077 | 0.083 | 0.075 | 0.104 | 0.146 | 0.217 | 0.119 | 0.097 | 0.092 | 0.069 | 0.153 | 0.217 | 0.124 | 0.090 | 0.084 | 0.108 | 0.181 | 0.259 |  |  | + | -
| 14 | 83463725 | 0.093 | 0.092 | 0.09 | 0.1 | 0.098 | 0.101 | 0.174 | 0.251 | 0.115 | 0.279 | 0.427 | 0.126 | 0.111 | 0.125 | 0.109 | 0.195 | 0.251 | 0.137 | 0.118 | 0.125 | 0.098 | 0.195 | 0.259 | 0.132 | 0.118 | 0.125 | 0.144 | 0.202 | 0.284 |  |  | + | -
| 15 | 83463724 | 0.049 | 0.049 | 0.035 | 0.05 | 0.051 | 0.054 | 0.125 | 0.192 | 0.073 | 0.195 | 0.351 | 0.049 | 0.042 | 0.058 | 0.046 | 0.132 | 0.192 | 0.093 | 0.063 | 0.075 | 0.073 | 0.153 | 0.209 | 0.109 | 0.083 | 0.084 | 0.079 | 0.125 | 0.2 |  |  | + | -
| 16 | 83463723 | 0.078 | 0.086 | 0.09 | 0.1 | 0.09 | 0.094 | 0.174 | 0.243 | 0.113 | 0.258 | 0.393 | 0.071 | 0.083 | 0.1 | 0.075 | 0.167 | 0.226 | 0.156 | 0.118 | 0.125 | 0.129 | 0.174 | 0.251 | 0.136 | 0.125 | 0.125 | 0.121 | 1.4 | 2.4 |  |  | + | -
|  | Поверитель: |  | Иванов
(расшифровка подписи) (подпись)
|  | Дата поверки: |  | 2025-02-07