## Протокол поверки № 1
ПРОТОКОЛ ПОВЕРКИ №
| Наименование СИ: |  |  |  | Счетчики электрическойэнергии однофазные многофункциональные. | [20 empty] | Тип: |  | AM550-ED0(230V,5(80)A,50Hz)
| Диапазон измерения: |  |  |  | A+, A-, R+, R-. | [20 empty] | Класс точности: |  |  |  | 1
| Условия поверки: |  |  |  | Температура окружающего воздуха 22 °С, относительная влажность 33 %, атмосферное давление 99,98 кПа, параметры сети: U=220 В, f=50 Гц; напряжение переменного тока номинальное для данного типа счетчика симметричное с отклонением не более ±1 %; форма кривой напряжения и тока - синусоидальная с коэффициентом несинусоидальности не более 3 %; индукция внешнего магнитного поля отсутствует.
| Поверено в соответствии с: |  |  |  | ГСИ. Счетчики электрической энергии однофазные многофункциональные АМ550-Е. Методика поверки 411152.001.И1 МП.
| Средства поверки: |  |  |  | Рабочий эталон единицы электрической мощности и электрической энергии 2 разряда в диапазоне значений от 0 до 72000 Вт(вар) в диапазоне частот от 45 до 65 Гц; единицы силы переменного электрического тока 2 разряда в диапазоне значений от 0,01 до 120 А в диапазоне частот от 45 до 65 Гц; единицы силы переменного электрического тока 2 разряда в диапазоне значений от 10 до 600 В в диапазоне частот от 45 до 65 Гц, рег.№3.2.БЭФ.0003.2019. Однофазный эталонный счетчик зав.№SDH1811423, КТ 0,1.
Установка для проверки параметров электрической безопасности НЕВА-Тест 6321 зав.№ 1906001.
Результаты поверки:
| 1 | Внешний осмотр: |  |  | соответствует 411152.001.И1 МП п.7.1.
| 2 | Проверка электрической прочности изоляции: | [8 empty] | соответствует 411152.001.И1 МП п.7.2.
| 3 | Опробование и проверка правильности работы счетного механизма, индикатора функционирования и испытательных выходов: | [22 empty] | соответствует 411152.001.И1 МП п.7.3.
| 4 | Проверка стартового тока (чувствительности); проверка без тока нагрузки (отсутствия самохода); определение основной относительной погрешности:
| Активная энергия +А | [17 empty] | Активная энергия -А
| № | Зав. № | Cos = 1.0 |  |  |  | Cos = 0.5L |  |  |  | Cos = 0.8C |  |  |  | Самоход | Чувств. | Ссч. | Заключение | Cos = 1.0 |  |  |  | Cos = 0.5L |  |  |  | Cos = 0.8C |  |  |  | Самоход | Чувств. | Ссч. | Заключение
|  |  | 0.05Ib | 0.1Ib | 1.0Ib | Imax | 0.1Ib | 0.2Ib | 1.0Ib | Imax | 0.1Ib | 0.2Ib | 1.0Ib | Imax |  |  |  |  | 0.05Ib | 0.1Ib | 1.0Ib | Imax | 0.1Ib | 0.2Ib | 1.0Ib | Imax | 0.1Ib | 0.2Ib | 1.0Ib | Imax
| 1 | ///////////////////////// | 1.4 | 1 | 1 | 1 | 1.1 | 1 | 1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |  |  |  | + | 1.103 | 1.103 | 1.103 | 1.103 | 1.103 | 1.103 | 1.103 | 1.103 | 1.103 | 1.103 | 1.103 | 1.103 |  |  |  | +
| 2 | 1 | 1.4 | 1 | 1 | 1 | 1.1 | 1 | 1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |  |  |  | + | 1.103 | 1.103 | 1.103 | 1.103 | 1.103 | 1.103 | 1.103 | 1.103 | 1.103 | 1.103 | 1.103 | 1.103 |  |  |  | +
| 3 | 3 | 1.4 | 1 | 1 | 1 | 1.1 | 1 | 1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |  |  |  | + | 1.103 | 1.103 | 1.103 | 1.103 | 1.103 | 1.103 | 1.103 | 1.103 | 1.103 | 1.103 | 1.103 | 1.103 |  |  |  | +
| 4 | 5 | 1.4 | 1 | 1 | 1 | 1.1 | 1 | 1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |  |  |  | + | 1.103 | 1.103 | 1.103 | 1.103 | 1.103 | 1.103 | 1.103 | 1.103 | 1.103 | 1.103 | 1.103 | 1.103 |  |  |  | +
| 5 | 7 | 1.4 | 1 | 1 | 1 | 1.1 | 1 | 1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |  |  |  | + | 1.103 | 1.103 | 1.103 | 1.103 | 1.103 | 1.103 | 1.103 | 1.103 | 1.103 | 1.103 | 1.103 | 1.103 |  |  |  | +
| 7 | 10 | 1.4 | 1 | 1 | 1 | 1.1 | 1 | 1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |  |  |  | + | 1.103 | 1.103 | 1.103 | 1.103 | 1.103 | 1.103 | 1.103 | 1.103 | 1.103 | 1.103 | 1.103 | 1.103 |  |  |  | +
| 8 | 11 | 1.4 | 1 | 1 | 1 | 1.1 | 1 | 1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |  |  |  | + | 1.103 | 1.103 | 1.103 | 1.103 | 1.103 | 1.103 | 1.103 | 1.103 | 1.103 | 1.103 | 1.103 | 1.103 |  |  |  | +
| 9 | 12 | 1.4 | 1 | 1 | 1 | 1.1 | 1 | 1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |  |  |  | + | 1.103 | 1.103 | 1.103 | 1.103 | 1.103 | 1.103 | 1.103 | 1.103 | 1.103 | 1.103 | 1.103 | 1.103 |  |  |  | +
| 10 | 13 | 1.4 | 1 | 1 | 1 | 1.1 | 1 | 1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |  |  |  | + | 1.103 | 1.103 | 1.103 | 1.103 | 1.103 | 1.103 | 1.103 | 1.103 | 1.103 | 1.103 | 1.103 | 1.103 |  |  |  | +
| 11 | 14 | 1.4 | 1 | 1 | 1 | 1.1 | 1 | 1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |  |  |  | + | 1.103 | 1.103 | 1.103 | 1.103 | 1.103 | 1.103 | 1.103 | 1.103 | 1.103 | 1.103 | 1.103 | 1.103 |  |  |  | +
| 12 | 15 | 1.4 | 1 | 1 | 1 | 1.1 | 1 | 1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |  |  |  | + | 1.103 | 1.103 | 1.103 | 1.103 | 1.103 | 1.103 | 1.103 | 1.103 | 1.103 | 1.103 | 1.103 | 1.103 |  |  |  | +
| 13 | 16 | 1.4 | 1 | 1 | 1 | 1.1 | 1 | 1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |  |  |  | + | 1.103 | 1.103 | 1.103 | 1.103 | 1.103 | 1.103 | 1.103 | 1.103 | 1.103 | 1.103 | 1.103 | 1.103 |  |  |  | +
| 14 | 17 | 1.4 | 1 | 1 | 1 | 1.1 | 1 | 1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |  |  |  | + | 1.103 | 1.103 | 1.103 | 1.103 | 1.103 | 1.103 | 1.103 | 1.103 | 1.103 | 1.103 | 1.103 | 1.103 |  |  |  | +
| 15 | 18 | 1.4 | 1 | 1 | 1 | 1.1 | 1 | 1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |  |  |  | + | 1.103 | 1.103 | 1.103 | 1.103 | 1.103 | 1.103 | 1.103 | 1.103 | 1.103 | 1.103 | 1.103 | 1.103 |  |  |  | +
| 18 | 21 | 1.4 | 1 | 1 | 1 | 1.1 | 1 | 1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |  |  |  | + | 1.103 | 1.103 | 1.103 | 1.103 | 1.103 | 1.103 | 1.103 | 1.103 | 1.103 | 1.103 | 1.103 | 1.103 |  |  |  | +
| 19 | 22 | 1.4 | 1 | 1 | 1 | 1.1 | 1 | 1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |  |  |  | + | 1.103 | 1.103 | 1.103 | 1.103 | 1.103 | 1.103 | 1.103 | 1.103 | 1.103 | 1.103 | 1.103 | 1.103 |  |  |  | +
| 20 | 23 | 1.4 | 1 | 1 | 1 | 1.1 | 1 | 1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |  |  |  | + | 1.103 | 1.103 | 1.103 | 1.103 | 1.103 | 1.103 | 1.103 | 1.103 | 1.103 | 1.103 | 1.103 | 1.103 |  |  |  | +
21
22
23
24
| Реактивная энергия +R | [16 empty] | Реактивная энергия -R
| № | Зав. № | Sin = 1.0 |  |  |  | Sin = 0.5L |  |  |  | Sin = 0.25L |  |  | Самоход | Чувств. | Ссч. | Заключение | Sin = 1.0 |  |  |  | Sin = 0.5L |  |  |  | Sin = 0.25L |  |  | Самоход | Чувств. | Ссч. | Заключение
|  |  | 0.05Ib | 0.1Ib | 1.0In | Imax | 0.1Ib | 0.2Ib | 1.0Ib | Imax | 0.2Ib | 1.0Ib | Imax |  |  |  |  | 0.05Ib | 0.1Ib | 1.0In | Imax | 0.1Ib | 0.2Ib | 1.0Ib | Imax | 0.2Ib | 1.0Ib | Imax
| 1 | ///////////////////////// | 2.4 | 1.95 | 1.95 | 1.95 | 2.6 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.6 | 1.5 | 1.5 |  |  |  | + | 1.76 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 1.76 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 1.76 | 2.1 | 2.1 |  |  |  | +
| 2 | 1 | 2.4 | 1.95 | 1.95 | 1.95 | 2.6 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 0.27 | 1.5 | 1.5 |  |  |  | + | 1.76 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 1.76 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 1.76 | 2.1 | 2.1 |  |  |  | +
| 3 | 3 | 2.4 | 1.95 | 1.95 | 1.95 | 2.6 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 0.462 | 1.5 | 1.5 |  |  |  | + | 1.76 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 1.76 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 1.76 | 2.1 | 2.1 |  |  |  | +
| 4 | 5 | 2.4 | 1.95 | 1.95 | 1.95 | 2.6 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 0.103 | 1.5 | 1.5 |  |  |  | + | 1.76 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 1.76 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 1.76 | 2.1 | 2.1 |  |  |  | +
| 5 | 7 | 2.4 | 1.95 | 1.95 | 1.95 | 2.6 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 0.151 | 1.5 | 1.5 |  |  |  | + | 1.76 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 1.76 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 1.76 | 2.1 | 2.1 |  |  |  | +
| 7 | 10 | 2.4 | 1.95 | 1.95 | 1.95 | 2.6 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 0.448 | 1.5 | 1.5 |  |  |  | + | 1.76 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 1.76 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 1.76 | 2.1 | 2.1 |  |  |  | +
| 8 | 11 | 2.4 | 1.95 | 1.95 | 1.95 | 2.6 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 0.147 | 1.5 | 1.5 |  |  |  | + | 1.76 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 1.76 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 1.76 | 2.1 | 2.1 |  |  |  | +
| 9 | 12 | 2.4 | 1.95 | 1.95 | 1.95 | 2.6 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | -0.806 | 1.5 | 1.5 |  |  |  | + | 1.76 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 1.76 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 1.76 | 2.1 | 2.1 |  |  |  | +
| 10 | 13 | 2.4 | 1.95 | 1.95 | 1.95 | 2.6 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | -0.226 | 1.5 | 1.5 |  |  |  | + | 1.76 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 1.76 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 1.76 | 2.1 | 2.1 |  |  |  | +
| 11 | 14 | 2.4 | 1.95 | 1.95 | 1.95 | 2.6 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 0.324 | 1.5 | 1.5 |  |  |  | + | 1.76 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 1.76 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 1.76 | 2.1 | 2.1 |  |  |  | +
| 12 | 15 | 2.4 | 1.95 | 1.95 | 1.95 | 2.6 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | -0.954 | 1.5 | 1.5 |  |  |  | + | 1.76 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 1.76 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 1.76 | 2.1 | 2.1 |  |  |  | +
| 13 | 16 | 2.4 | 1.95 | 1.95 | 1.95 | 2.6 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 0.111 | 1.5 | 1.5 |  |  |  | + | 1.76 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 1.76 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 1.76 | 2.1 | 2.1 |  |  |  | +
| 14 | 17 | 2.4 | 1.95 | 1.95 | 1.95 | 2.6 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 0.137 | 1.5 | 1.5 |  |  |  | + | 1.76 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 1.76 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 1.76 | 2.1 | 2.1 |  |  |  | +
| 15 | 18 | 2.4 | 1.95 | 1.95 | 1.95 | 2.6 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 0.353 | 1.5 | 1.5 |  |  |  | + | 1.76 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 1.76 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 1.76 | 2.1 | 2.1 |  |  |  | +
| 18 | 21 | 2.4 | 1.95 | 1.95 | 1.95 | 2.6 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 0.295 | 1.5 | 1.5 |  |  |  | + | 1.76 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 1.76 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 1.76 | 2.1 | 2.1 |  |  |  | +
| 19 | 22 | 2.4 | 1.95 | 1.95 | 1.95 | 2.6 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | -0.304 | 1.5 | 1.5 |  |  |  | + | 1.76 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 1.76 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 1.76 | 2.1 | 2.1 |  |  |  | +
| 20 | 23 | 2.4 | 1.95 | 1.95 | 1.95 | 2.6 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 0.261 | 1.5 | 1.5 |  |  |  | + | 1.76 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 |  |  |  | +
21
22
23
24
|  | Поверитель: |  | ////////
(расшифровка подписи) (подпись)
|  | Дата поверки: |  | 2025-05-12