## Протокол поверки № 1
ПРОТОКОЛ ПОВЕРКИ №
| Наименование СИ: |  |  |  | Счетчики электрической энергии трехфазные многофункциональные. | [20 empty] | Тип: |  | AM550-TD1(230V,5(100)А,50Hz)
| Диапазон измерения: |  |  |  | A+, A-, R+, R-. | [20 empty] | Класс точности: |  |  |  | 1.0
| Условия поверки: |  |  |  | Температура окружающего воздуха 22 °С, относительная влажность 33 %, атмосферное давление 99,98 кПа, параметры сети: U=220 В, f=50 Гц; напряжение переменного тока номинальное для данного типа счетчика симметричное с отклонением не более ±1 %; форма кривой напряжения и тока - синусоидальная с коэффициентом несинусоидальности не более 3 %; индукция внешнего магнитного поля отсутствует.
| Поверено в соответствии с: |  |  |  | ГСИ. Счетчики электричской энергии трехфазные многофункциональные АМ550-Т. Методика поверки. 411152.002.И1 МП.
| Средства поверки: |  |  |  | Рабочий эталон единицы электрической мощности и электрической энергии 2 разряда в диапазоне значений от 0 до 187200 Вт(вар) в диапазоне частот от 45 до 65 Гц; единицы силы электрического переменного тока 2 разряда в диапазоне значений от 0,01 до 120 А в диапазоне частот от 45 до 65 Гц; единицы переменного тока 2 разряда в диапазоне значений от 40 до 520 В в диапазоне частот от 45 до 65 Гц, рег.№3.2.БЭФ.0002.2019. Трехфазный эталонный счетчик зав.№SDT1812353, КТ 0,05.
Установка для проверки параметров электрической безопасности НЕВА-Тест 6321 зав.№ 1906001.
Результаты поверки:
| 1 | Внешний осмотр: |  |  | соответствует 411152.002.И1 МП п. 7.1.
| 2 | Проверка электрической прочности изоляции: | [7 empty] | соответствует 411152.002.И1 МП п. 7.2.
| 3 | Опробование и проверка правильности работы счетного механизма, индикатора функционирования и испытательных выходов: | [23 empty] | соответствует 411152.002.И1 МП п. 7.3.
| 4 | Проверка без тока нагрузки (отсутствие самохода); проверка стартового тока (чувствительности); определение основной относительной погрешности:
Активная энергия +А
| № | Зав. № | Cos = 1.0 |  |  |  | Cos = 0.5L |  |  |  | Cos = 0.8C |  |  |  | А Cos = 1.0 |  |  | А Cos = 0.5L |  |  | В Cos = 1.0 |  |  | В Cos = 0.5L |  |  | С Cos = 1.0 |  |  | С Cos = 0.5L |  |  | Самоход | Чувств. | Ссч. | Заключение
|  |  | 0.05Ib | 0.1Ib | 1.0Ib | Imax | 0.1Ib | 0.2Ib | 1.0Ib | Imax | 0.1Ib | 0.2Ib | 1.0Ib | Imax | 0.1Ib | 1.0Ib | Imax | 0.2Ib | 1.0Ib | Imax | 0.1Ib | 1.0Ib | Imax | 0.2Ib | 1.0Ib | Imax | 0.1Ib | 1.0Ib | Imax | 0.2Ib | 1.0Ib | Imax
| 1 | 230101140015992 | 0.2 | 0.156 | 0.114 | 0.193 | 0.101 | 0.031 | -0.056 | -0.135 | 0.217 | 0.207 | 0.207 | 0.324 | 0.119 | 0.115 | 0.172 | 0.104 | 0.041 | -0.099 | 0.173 | 0.13 | 0.177 | 0.067 | -0.036 | -0.151 | 0.269 | 0.176 | 0.219 | 0.025 | -0.098 | -0.052 |  |  | + | +
| 2 | 230101140015782 | -0.043 | 0 | 0.037 | 0.063 | 0.034 | 0.074 | 0.066 | -0.094 | -0.047 | -0.011 | 0.027 | 0.094 | 0.005 | 0.042 | 0.052 | 0.094 | 0.082 | -0.114 | 0.007 | 0.054 | 0.058 | 0.089 | 0.082 | 0.026 | 0.024 | 0.044 | 0.042 | 0.071 | 0.058 | 0.052 |  |  | + | +
| 3 | 230101140019097 | 0.208 | 0.142 | 0.087 | 0.172 | 0.032 | -0.035 | -0.129 | -0.213 | 0.249 | 0.211 | 0.199 | 0.329 | 0.183 | 0.101 | 0.136 | -0.035 | -0.143 | -0.296 | 0.202 | 0.13 | 0.183 | -0.012 | -0.117 | -0.208 | 0.135 | 0.103 | 0.161 | 0.012 | -0.057 | -0.218 |  |  | + | +
| 4 | 230101140015879 | -0.059 | -0.026 | 0.002 | 0.036 | 0.03 | 0.056 | 0.034 | -0.13 | -0.068 | -0.048 | -0.014 | 0.094 | 0.009 | 0.016 | 0.016 | 0.057 | 0.012 | -0.244 | 0.031 | 0.063 | 0.073 | 0.071 | 0.056 | -0.083 | -0.082 | -0.046 | -0.036 | 0.078 | 0.078 | -0.156 |  |  | + | +
| 5 | 230101140015990 | -0.001 | 0.053 | 0.095 | 0.183 | 0.102 | 0.115 | 0.116 | 0.036 | 0.028 | 0.054 | 0.096 | 0.246 | 0.109 | 0.114 | 0.167 | 0.116 | 0.081 | -0.068 | 0.04 | 0.113 | 0.172 | 0.149 | 0.162 | 0.01 | 0.095 | 0.133 | 0.193 | 0.164 | 0.166 | -0.005 |  |  | + | +
| 6 | 230101140019064 | 0.061 | 0.073 | 0.074 | 0.156 | 0.039 | 0.038 | -0.003 | -0.094 | 0.098 | 0.101 | 0.119 | 0.271 | 0.18 | 0.13 | 0.177 | 0.069 | -0.01 | -0.114 | 0.09 | 0.119 | 0.172 | 0.074 | 0.05 | -0.052 | 0.027 | 0.047 | 0.099 | 0.037 | 0.021 | -0.135 |  |  | + | +
| 7 | 230101140016752 | 0.034 | 0.084 | 0.124 | 0.209 | 0.098 | 0.144 | 0.133 | 0.068 | 0.063 | 0.093 | 0.133 | 0.282 | 0.134 | 0.163 | 0.214 | 0.172 | 0.146 | -0.021 | 0.143 | 0.173 | 0.23 | 0.181 | 0.162 | 0.078 | 0.084 | 0.132 | 0.199 | 0.156 | 0.169 | 0.036 |  |  | + | +
| 8 | 230101140019321 | 0.05 | 0.082 | 0.108 | 0.193 | 0.063 | 0.09 | 0.055 | 0.135 | 0.083 | 0.103 | 0.142 | 0.235 | 0.087 | 0.123 | 0.183 | 0.122 | 0.104 | -0.026 | 0.161 | 0.127 | 0.177 | 0.072 | -0.017 | -0.099 | 0.086 | 0.15 | 0.224 | 0.142 | 0.143 | 0.513 |  |  | + | +
| 9 | 230101140016639 | 0.115 | 0.127 | 0.132 | 0.214 | 0.078 | 0.076 | 0.039 | -0.036 | 0.16 | 0.168 | 0.19 | 0.334 | 0.117 | 0.17 | 0.24 | 0.203 | 0.194 | 0.078 | 0.219 | 0.17 | 0.214 | -0.028 | -0.115 | -0.208 | 0.142 | 0.142 | 0.204 | 0.122 | 0.094 | -0.057 |  |  | + | +
| 10 | 230101140015918 | 0.132 | 0.129 | 0.119 | 0.204 | 0.057 | 0.008 | -0.046 | -0.151 | 0.197 | 0.19 | 0.205 | 0.35 | 0.212 | 0.173 | 0.219 | -0.001 | -0.079 | -0.244 | 0.044 | 0.13 | 0.188 | 0.105 | 0.134 | -0.057 | 0.22 | 0.134 | 0.183 | 0 | -0.122 | -0.275 |  |  | + | +
| 11 | 230101140018968 | 0.167 | 0.113 | 0.059 | 0.094 | 0.049 | -0.012 | -0.109 | -0.166 | 0.183 | 0.147 | 0.139 | 0.193 | 0.122 | 0.1 | 0.109 | 0.025 | -0.049 | -0.198 | 0.012 | 0.006 | 0.021 | 0.071 | 0.025 | 0.219 | 0.245 | 0.106 | 0.109 | -0.091 | -0.259 | -0.477 |  |  | + | +
| 12 | 230101140019040 | 0.187 | 0.156 | 0.12 | 0.193 | 0.124 | 0.068 | -0.004 | -0.099 | 0.217 | 0.2 | 0.201 | 0.282 | 0.219 | 0.186 | 0.224 | 0.086 | 0.019 | 0.047 | 0.219 | 0.163 | 0.204 | 0.098 | -0.02 | -0.135 | 0.133 | 0.117 | 0.167 | 0.131 | 0.076 | -0.094 |  |  | + | +
| 13 | 230101140018804 | 0.031 | 0.060 | 0.081 | 0.120 | 0.052 | 0.076 | 0.039 | -0.094 | 0.042 | 0.066 | 0.104 | 0.162 | 0.148 | 0.124 | 0.141 | 0.017 | -0.052 | -0.260 | -0.004 | 0.058 | 0.063 | 0.129 | 0.130 | 0.230 | 0.073 | 0.090 | 0.099 | 0.125 | 0.078 | 0.052 |  |  | + | +
| 14 | 230101140018838 | -0.035 | 0.034 | 0.094 | 0.177 | 0.024 | 0.093 | 0.098 | -0.005 | 0.01 | 0.053 | 0.107 | 0.256 | 0.072 | 0.135 | 0.193 | 0.122 | 0.117 | -0.036 | 0.014 | 0.127 | 0.188 | 0.163 | 0.221 | 0.334 | 0.114 | 0.114 | 0.161 | 0.076 | 0.039 | -0.192 |  |  | + | +
| 15 | 230101140019091 | -0.06 | 0.012 | 0.066 | 0.109 | 0.03 | 0.092 | 0.08 | -0.114 | -0.035 | 0.007 | 0.06 | 0.199 | 0.031 | 0.072 | 0.083 | 0.068 | 0.043 | -0.14 | 0.085 | 0.08 | 0.094 | 0.061 | -0.012 | -0.286 | -0.037 | 0.083 | 0.104 | 0.203 | 0.269 | 0.042 |  |  | + | +
| 16 | 230101140018812 | 0.183 | 0.146 | 0.103 | 0.188 | 0.08 | 0.031 | -0.048 | -0.005 | 0.21 | 0.202 | 0.191 | 0.256 | 0.135 | 0.122 | 0.177 | 0.106 | 0.065 | 0.34 | 0.361 | 0.189 | 0.224 | -0.071 | -0.274 | -0.229 | 0.055 | 0.109 | 0.177 | 0.136 | 0.156 | 0.214 |  |  | + | +
Активная энергия -А
| № | Зав. № | Cos = 1.0 |  |  |  | Cos = 0.5L |  |  |  | Cos = 0.8C |  |  |  | А Cos = 1.0 |  |  | А Cos = 0.5L |  |  | В Cos = 1.0 |  |  | В Cos = 0.5L |  |  | С Cos = 1.0 |  |  | С Cos = 0.5L |  |  | Самоход | Чувств. | Ссч. | Заключение
|  |  | 0.05Ib | 0.1Ib | 1.0Ib | Imax | 0.1Ib | 0.2Ib | 1.0Ib | Imax | 0.1Ib | 0.2Ib | 1.0Ib | Imax | 0.1Ib | 1.0Ib | Imax | 0.2Ib | 1.0Ib | Imax | 0.1Ib | 1.0Ib | Imax | 0.2Ib | 1.0Ib | Imax | 0.1Ib | 1.0Ib | Imax | 0.2Ib | 1.0Ib | Imax
| 1 | 230101140015992 | 0.017 | 0.056 | 0.089 | 0.224 | -0.095 | -0.066 | -0.086 | -0.016 | 0.096 | 0.14 | 0.179 | 0.381 | 0.08 | 0.064 | 0.172 | 0.054 | -0.012 | -0.089 | 0.035 | 0.073 | 0.172 | -0.087 | -0.101 | -0.099 | 0.032 | 0.109 | 0.219 | -0.185 | -0.162 | -0.13 |  |  | + | +
| 2 | 230101140015782 | 0.137 | 0.088 | 0.046 | 0.104 | 0.208 | 0.154 | 0.075 | 0.063 | 0.067 | 0.042 | 0.034 | 0.167 | 0.088 | 0.039 | 0.089 | 0.156 | 0.079 | -0.011 | 0.097 | 0.047 | 0.083 | 0.176 | 0.086 | 0.13 | 0.066 | 0.034 | 0.078 | 0.127 | 0.071 | -0.031 |  |  | + | +
| 3 | 230101140019097 | -0.04 | 0.015 | 0.063 | 0.204 | -0.217 | -0.167 | -0.163 | -0.161 | 0.081 | 0.126 | 0.173 | 0.376 | -0.034 | 0.04 | 0.156 | -0.255 | -0.224 | -0.223 | 0.005 | 0.074 | 0.172 | -0.208 | -0.188 | -0.161 | 0.053 | 0.063 | 0.151 | -0.067 | -0.102 | -0.156 |  |  | + | +
| 4 | 230101140015879 | 0.08 | 0.04 | 0.004 | 0.078 | 0.176 | 0.126 | 0.05 | -0.062 | 0.016 | -0.008 | -0.008 | 0.141 | 0.026 | 0.002 | 0.052 | 0.071 | 0.002 | -0.172 | 0.083 | 0.047 | 0.094 | 0.142 | 0.058 | -0.026 | -0.005 | -0.055 | -0.016 | 0.151 | 0.075 | -0.052 |  |  | + | +
| 5 | 230101140015990 | 0.203 | 0.149 | 0.099 | 0.219 | 0.278 | 0.22 | 0.132 | 0.115 | 0.142 | 0.112 | 0.103 | 0.287 | 0.095 | 0.077 | 0.177 | 0.098 | 0.047 | -0.037 | 0.168 | 0.091 | 0.172 | 0.281 | 0.163 | 0.063 | 0.167 | 0.109 | 0.204 | 0.239 | 0.153 | 0.114 |  |  | + | +
| 6 | 230101140019064 | 0.091 | 0.08 | 0.07 | 0.188 | 0.062 | 0.048 | -0.002 | -0.026 | 0.106 | 0.104 | 0.117 | 0.308 | 0.031 | 0.071 | 0.183 | -0.08 | -0.076 | -0.156 | 0.122 | 0.087 | 0.172 | 0.106 | 0.029 | -0.01 | 0.062 | 0.025 | 0.099 | 0.07 | 0.003 | -0.067 |  |  | + | +
| 7 | 230101140016752 | 0.225 | 0.171 | 0.121 | 0.251 | 0.292 | 0.232 | 0.147 | 0.13 | 0.171 | 0.141 | 0.137 | 0.334 | 0.159 | 0.116 | 0.219 | 0.199 | 0.117 | 0.021 | 0.16 | 0.129 | 0.219 | 0.206 | 0.133 | 0.109 | 0.168 | 0.1 | 0.188 | 0.249 | 0.155 | 0.12 |  |  | + | +
| 8 | 230101140019321 | 0.176 | 0.14 | 0.103 | 0.23 | 0.192 | 0.146 | 0.059 | 0.204 | 0.157 | 0.137 | 0.141 | 0.292 | 0.139 | 0.089 | 0.188 | 0.167 | 0.076 | -0.005 | 0.048 | 0.076 | 0.183 | -0.042 | -0.076 | -0.036 | 0.213 | 0.13 | 0.209 | 0.263 | 0.137 | 0.524 |  |  | + | +
| 9 | 230101140016639 | 0.158 | 0.141 | 0.127 | 0.256 | 0.118 | 0.091 | 0.038 | 0.037 | 0.177 | 0.172 | 0.186 | 0.387 | 0.205 | 0.136 | 0.24 | 0.295 | 0.186 | 0.125 | 0.074 | 0.119 | 0.214 | -0.169 | -0.172 | -0.161 | 0.127 | 0.11 | 0.204 | 0.108 | 0.063 | 0.031 |  |  | + | +
| 10 | 230101140015918 | 0.101 | 0.103 | 0.103 | 0.23 | -0.007 | -0.016 | -0.061 | -0.114 | 0.154 | 0.17 | 0.191 | 0.397 | 0.097 | 0.122 | 0.224 | -0.118 | -0.137 | -0.218 | 0.185 | 0.099 | 0.172 | 0.254 | 0.131 | 0.021 | 0.016 | 0.079 | 0.183 | -0.201 | -0.193 | -0.223 |  |  | + | +
| 11 | 230101140018968 | -0.049 | 0.002 | 0.045 | 0.13 | -0.162 | -0.121 | -0.131 | -0.052 | 0.045 | 0.079 | 0.126 | 0.251 | 0.073 | 0.077 | 0.141 | -0.033 | -0.077 | -0.161 | -0.017 | -0.013 | 0.052 | 0.038 | 0.002 | 0.345 | -0.058 | 0.06 | 0.13 | -0.4 | -0.34 | -0.4 |  |  | + | +
| 12 | 230101140019040 | 0.039 | 0.072 | 0.098 | 0.224 | -0.047 | -0.026 | -0.045 | 0.089 | 0.115 | 0.14 | 0.177 | 0.371 | 0.087 | 0.12 | 0.24 | -0.067 | -0.064 | 0.11 | 0.036 | 0.094 | 0.188 | -0.098 | -0.095 | -0.104 | 0.077 | 0.07 | 0.156 | 0.077 | 0.027 | -0.021 |  |  | + | +
| 13 | 230101140018804 | 0.151 | 0.116 | 0.084 | 0.167 | 0.179 | 0.124 | 0.043 | 0.135 | 0.114 | 0.102 | 0.107 | 0.256 | 0.088 | 0.098 | 0.156 | -0.049 | -0.081 | -0.239 | 0.130 | 0.063 | 0.114 | 0.260 | 0.149 | 0.392 | 0.118 | 0.082 | 0.125 | 0.163 | 0.079 | 0.058 |  |  | + | +
| 14 | 230101140018838 | 0.233 | 0.159 | 0.09 | 0.209 | 0.297 | 0.219 | 0.11 | 0.094 | 0.165 | 0.122 | 0.108 | 0.313 | 0.168 | 0.092 | 0.204 | 0.209 | 0.088 | -0.011 | 0.203 | 0.094 | 0.188 | 0.352 | 0.217 | 0.382 | 0.087 | 0.068 | 0.151 | 0.049 | -0.005 | -0.135 |  |  | + | +
| 15 | 230101140019091 | 0.23 | 0.154 | 0.079 | 0.156 | 0.319 | 0.235 | 0.111 | -0.021 | 0.141 | 0.098 | 0.08 | 0.256 | 0.125 | 0.068 | 0.125 | 0.145 | 0.037 | -0.104 | 0.095 | 0.066 | 0.12 | 0.071 | -0.025 | -0.198 | 0.238 | 0.097 | 0.136 | 0.475 | 0.309 | 0.151 |  |  | + | +
| 16 | 230101140018812 | 0.008 | 0.044 | 0.076 | 0.214 | -0.111 | -0.076 | -0.09 | 0.172 | 0.092 | 0.133 | 0.168 | 0.308 | 0.05 | 0.057 | 0.156 | 0.012 | -0.005 | 0.345 | -0.068 | 0.09 | 0.209 | -0.501 | -0.407 | -0.161 | 0.135 | 0.065 | 0.161 | 0.238 | 0.126 | 0.146 |  |  | + | +
Реактивная энергия +R
| № | Зав. № | Sin = 1.0 |  |  |  | Sin = 0.5L |  |  |  | Sin = 0.25L |  |  | А Sin = 1.0 |  |  | А Sin = 0.5L |  |  | В Sin = 1.0 |  |  | В Sin = 0.5L |  |  | С Sin = 1.0 |  |  | С Sin = 0.5L |  |  | Самоход | Чувств. | Ссч. | Заключение
|  |  | 0.05Ib | 0.1Ib | 1.0Ib | Imax | 0.1Ib | 0.2Ib | 1.0Ib | Imax | 0.2Ib | 1.0Ib | Imax | 0.1Ib | 1.0Ib | Imax | 0.2Ib | 1.0Ib | Imax | 0.1Ib | 1.0Ib | Imax | 0.2Ib | 1.0Ib | Imax | 0.1Ib | 1.0Ib | Imax | 0.2Ib | 1.0Ib | Imax
| 1 | 230101140015992 | -0.008 | 0.058 | 0.111 | 0.219 | 0.11 | 0.188 | 0.289 | 0.444 | 0.227 | 0.462 | 0.962 | 0.089 | 0.105 | 0.177 | 0.12 | 0.189 | 0.445 | 0.053 | 0.099 | 0.172 | 0.142 | 0.256 | 0.461 | 0.023 | 0.121 | 0.204 | 0.222 | 0.362 | 0.539 |  |  | + | +
| 2 | 230101140015782 | 0.087 | 0.076 | 0.058 | 0.109 | -0.016 | -0.002 | 0.019 | 0.235 | -0.083 | -0.025 | 0.298 | 0.063 | 0.047 | 0.068 | -0.003 | 0.017 | 0.146 | 0.089 | 0.057 | 0.068 | -0.026 | 0.008 | 0.162 | 0.06 | 0.059 | 0.068 | -0.011 | 0.017 | 0.177 |  |  | + | +
| 3 | 230101140019097 | -0.049 | 0.021 | 0.078 | 0.188 | 0.127 | 0.199 | 0.29 | 0.55 | 0.363 | 0.551 | 1.026 | 0.005 | 0.073 | 0.151 | 0.237 | 0.329 | 0.608 | 0 | 0.069 | 0.141 | 0.212 | 0.308 | 0.487 | 0.053 | 0.086 | 0.146 | 0.161 | 0.233 | 0.471 |  |  | + | +
| 4 | 230101140015879 | 0.086 | 0.086 | 0.083 | 0.136 | -0.027 | -0.003 | 0.035 | 0.298 | -0.107 | -0.016 | 0.461 | 0.054 | 0.03 | 0.052 | 0.013 | 0.038 | 0.298 | 0.073 | 0.05 | 0.073 | 0.013 | 0.043 | 0.204 | 0.119 | 0.154 | 0.167 | -0.055 | 0.015 | 0.235 |  |  | + | +
| 5 | 230101140015990 | 0.112 | 0.114 | 0.11 | 0.204 | 0.012 | 0.049 | 0.083 | 0.35 | -0.033 | 0.056 | 0.545 | 0.097 | 0.107 | 0.177 | 0.101 | 0.146 | 0.408 | 0.116 | 0.113 | 0.183 | -0.025 | 0.039 | 0.225 | 0.127 | 0.106 | 0.172 | 0.04 | 0.062 | 0.277 |  |  | + | +
| 6 | 230101140019064 | 0.02 | 0.055 | 0.08 | 0.172 | 0.044 | 0.086 | 0.151 | 0.424 | 0.104 | 0.244 | 0.724 | 0.033 | 0.091 | 0.167 | 0.154 | 0.237 | 0.513 | 0.064 | 0.079 | 0.146 | 0.069 | 0.13 | 0.335 | 0.057 | 0.063 | 0.104 | 0.038 | 0.078 | 0.298 |  |  | + | +
| 7 | 230101140016752 | 0.114 | 0.13 | 0.134 | 0.23 | 0.049 | 0.071 | 0.121 | 0.392 | -0.006 | 0.112 | 0.581 | 0.127 | 0.135 | 0.204 | 0.101 | 0.155 | 0.424 | 0.128 | 0.136 | 0.204 | 0.08 | 0.128 | 0.287 | 0.134 | 0.138 | 0.204 | 0.038 | 0.081 | 0.292 |  |  | + | +
| 8 | 230101140019321 | 0.058 | 0.09 | 0.114 | 0.219 | 0.039 | 0.084 | 0.162 | 0.277 | 0.051 | 0.224 | 0.361 | 0.103 | 0.11 | 0.183 | 0.08 | 0.134 | 0.419 | 0.073 | 0.12 | 0.204 | 0.15 | 0.251 | 0.434 | 0.099 | 0.116 | 0.183 | 0.028 | 0.102 | -0.166 |  |  | + | +
| 9 | 230101140016639 | 0.05 | 0.098 | 0.133 | 0.251 | 0.087 | 0.15 | 0.226 | 0.503 | 0.169 | 0.342 | 0.814 | 0.135 | 0.154 | 0.235 | 0.039 | 0.115 | 0.381 | 0.072 | 0.121 | 0.188 | 0.305 | 0.391 | 0.581 | 0.098 | 0.139 | 0.214 | 0.095 | 0.169 | 0.408 |  |  | + | +
| 10 | 230101140015918 | -0.015 | 0.057 | 0.119 | 0.224 | 0.089 | 0.176 | 0.278 | 0.576 | 0.235 | 0.477 | 0.999 | 0.03 | 0.093 | 0.161 | 0.256 | 0.352 | 0.629 | 0.144 | 0.153 | 0.214 | 0.069 | 0.123 | 0.403 | 0.007 | 0.121 | 0.193 | 0.212 | 0.364 | 0.555 |  |  | + | +
| 11 | 230101140018968 | -0.052 | 0.024 | 0.084 | 0.151 | 0.055 | 0.138 | 0.243 | 0.355 | 0.213 | 0.435 | 0.587 | 0.03 | 0.063 | 0.094 | 0.136 | 0.216 | 0.413 | 0.068 | 0.106 | 0.151 | -0.002 | 0.075 | -0.161 | -0.025 | 0.086 | 0.125 | 0.294 | 0.447 | 0.656 |  |  | + | +
| 12 | 230101140019040 | -0.013 | 0.077 | 0.148 | 0.251 | 0.076 | 0.17 | 0.279 | 0.387 | 0.18 | 0.417 | 0.767 | 0.057 | 0.138 | 0.219 | 0.217 | 0.316 | 0.23 | 0.062 | 0.135 | 0.199 | 0.164 | 0.295 | 0.45 | 0.133 | 0.193 | 0.266 | 0.111 | 0.214 | 0.45 |  |  | + | +
| 13 | 230101140018804 | -0.012 | 0.042 | 0.082 | 0.141 | -0.078 | 0.015 | 0.105 | 0.235 | -0.052 | 0.143 | 0.324 | 0.030 | 0.097 | 0.130 | 0.171 | 0.274 | 0.529 | 0.057 | 0.080 | 0.114 | -0.086 | -0.009 | -0.197 | 0.045 | 0.072 | 0.104 | -0.018 | 0.065 | 0.141 |  |  | + | +
| 14 | 230101140018838 | 0.039 | 0.086 | 0.113 | 0.214 | -0.029 | 0.018 | 0.094 | 0.376 | -0.079 | 0.086 | 0.508 | 0.072 | 0.101 | 0.177 | 0.029 | 0.114 | 0.403 | 0.148 | 0.154 | 0.219 | -0.014 | 0.028 | 0.047 | 0.054 | 0.106 | 0.177 | 0.072 | 0.160 | 0.471 |  |  | + | +
| 15 | 230101140019091 | 0.05 | 0.073 | 0.079 | 0.136 | -0.055 | -0.022 | 0.043 | 0.334 | -0.141 | 0.007 | 0.571 | 0.059 | 0.066 | 0.089 | 0.026 | 0.095 | 0.313 | 0.046 | 0.073 | 0.109 | 0.057 | 0.151 | 0.439 | 0.121 | 0.1 | 0.12 | -0.137 | -0.105 | 0.125 |  |  | + | +
| 16 | 230101140018812 | -0.025 | 0.041 | 0.097 | 0.214 | 0.066 | 0.163 | 0.252 | 0.298 | 0.261 | 0.437 | 0.44 | 0.085 | 0.108 | 0.177 | 0.13 | 0.18 | -0.041 | -0.042 | 0.099 | 0.188 | 0.379 | 0.552 | 0.539 | 0.104 | 0.101 | 0.172 | -0.014 | 0.031 | 0.156 |  |  | + | +
Реактивная энергия -R
| № | Зав. № | Sin = 1.0 |  |  |  | Sin = 0.5L |  |  |  | Sin = 0.25L |  |  | А Sin = 1.0 |  |  | А Sin = 0.5L |  |  | В Sin = 1.0 |  |  | В Sin = 0.5L |  |  | С Sin = 1.0 |  |  | С Sin = 0.5L |  |  | Самоход | Чувств. | Ссч. | Заключение
|  |  | 0.05Ib | 0.1Ib | 1.0Ib | Imax | 0.1Ib | 0.2Ib | 1.0Ib | Imax | 0.2Ib | 1.0Ib | Imax | 0.1Ib | 1.0Ib | Imax | 0.2Ib | 1.0Ib | Imax | 0.1Ib | 1.0Ib | Imax | 0.2Ib | 1.0Ib | Imax | 0.1Ib | 1.0Ib | Imax | 0.2Ib | 1.0Ib | Imax
| 1 | 230101140015992 | 0.249 | 0.179 | 0.111 | 0.214 | 0.383 | 0.316 | 0.321 | 0.419 | 0.506 | 0.537 | 0.978 | 0.11 | 0.082 | 0.161 | 0.156 | 0.188 | 0.482 | 0.141 | 0.087 | 0.156 | 0.262 | 0.276 | 0.272 | 0.241 | 0.124 | 0.188 | 0.462 | 0.406 | 0.471 |  |  | + | +
| 2 | 230101140015782 | 0.033 | 0.044 | 0.051 | 0.104 | -0.046 | -0.034 | 0.018 | 0.209 | -0.127 | -0.01 | 0.287 | 0.026 | 0.034 | 0.063 | -0.043 | 0.005 | 0.078 | 0.015 | 0.041 | 0.078 | -0.083 | 0.008 | 0.156 | 0.062 | 0.051 | 0.068 | -0.004 | 0.03 | -0.036 |  |  | + | +
| 3 | 230101140019097 | 0.221 | 0.148 | 0.08 | 0.183 | 0.399 | 0.335 | 0.325 | 0.566 | 0.629 | 0.631 | 1.047 | 0.135 | 0.065 | 0.136 | 0.369 | 0.357 | 0.602 | 0.139 | 0.066 | 0.136 | 0.358 | 0.343 | 0.481 | 0.134 | 0.085 | 0.151 | 0.247 | 0.256 | 0.487 |  |  | + | +
| 4 | 230101140015879 | 0.096 | 0.086 | 0.077 | 0.13 | 0.006 | 0.001 | 0.046 | 0.271 | -0.104 | 0.007 | 0.487 | 0.008 | 0.018 | 0.047 | -0.032 | 0.024 | 0.324 | 0.017 | 0.034 | 0.073 | -0.017 | 0.047 | 0.094 | 0.208 | 0.16 | 0.172 | 0.045 | 0.047 | 0.251 |  |  | + | +
| 5 | 230101140015990 | 0.119 | 0.114 | 0.103 | 0.214 | 0.054 | 0.049 | 0.096 | 0.345 | -0.014 | 0.088 | 0.539 | 0.111 | 0.09 | 0.161 | 0.13 | 0.153 | 0.403 | 0.108 | 0.098 | 0.167 | -0.001 | 0.045 | 0.345 | 0.09 | 0.092 | 0.156 | 0.019 | 0.068 | 0.298 |  |  | + | +
| 6 | 230101140019064 | 0.161 | 0.12 | 0.08 | 0.183 | 0.195 | 0.162 | 0.179 | 0.418 | 0.255 | 0.295 | 0.766 | 0.144 | 0.083 | 0.151 | 0.288 | 0.266 | 0.513 | 0.093 | 0.071 | 0.146 | 0.093 | 0.129 | 0.334 | 0.081 | 0.062 | 0.109 | 0.068 | 0.096 | 0.313 |  |  | + | +
| 7 | 230101140016752 | 0.169 | 0.151 | 0.128 | 0.235 | 0.107 | 0.094 | 0.131 | 0.392 | 0.061 | 0.142 | 0.571 | 0.134 | 0.118 | 0.188 | 0.111 | 0.146 | 0.45 | 0.135 | 0.121 | 0.204 | 0.097 | 0.133 | 0.298 | 0.153 | 0.131 | 0.193 | 0.065 | 0.093 | 0.308 |  |  | + | +
| 8 | 230101140019321 | 0.193 | 0.154 | 0.115 | 0.23 | 0.182 | 0.154 | 0.186 | 0.245 | 0.203 | 0.277 | 0.334 | 0.109 | 0.092 | 0.167 | 0.104 | 0.143 | 0.413 | 0.171 | 0.115 | 0.188 | 0.261 | 0.277 | 0.355 | 0.146 | 0.108 | 0.177 | 0.086 | 0.122 | -0.218 |  |  | + | +
| 9 | 230101140016639 | 0.245 | 0.191 | 0.141 | 0.251 | 0.29 | 0.248 | 0.255 | 0.497 | 0.373 | 0.405 | 0.856 | 0.17 | 0.141 | 0.214 | 0.095 | 0.121 | 0.387 | 0.175 | 0.121 | 0.183 | 0.418 | 0.42 | 0.576 | 0.202 | 0.147 | 0.209 | 0.211 | 0.204 | 0.429 |  |  | + | +
| 10 | 230101140015918 | 0.299 | 0.215 | 0.138 | 0.23 | 0.408 | 0.335 | 0.324 | 0.597 | 0.555 | 0.567 | 0.994 | 0.175 | 0.106 | 0.172 | 0.411 | 0.39 | 0.676 | 0.172 | 0.158 | 0.219 | 0.116 | 0.15 | 0.445 | 0.288 | 0.153 | 0.204 | 0.491 | 0.438 | 0.561 |  |  | + | +
| 11 | 230101140018968 | 0.261 | 0.178 | 0.102 | 0.161 | 0.372 | 0.302 | 0.293 | 0.366 | 0.543 | 0.532 | 0.586 | 0.115 | 0.07 | 0.099 | 0.231 | 0.241 | 0.466 | 0.158 | 0.112 | 0.151 | 0.1 | 0.112 | -0.208 | 0.251 | 0.117 | 0.125 | 0.583 | 0.523 | 0.682 |  |  | + | +
| 12 | 230101140019040 | 0.341 | 0.249 | 0.163 | 0.256 | 0.426 | 0.338 | 0.317 | 0.424 | 0.558 | 0.517 | 0.55 | 0.217 | 0.135 | 0.199 | 0.396 | 0.353 | -0.016 | 0.217 | 0.138 | 0.188 | 0.354 | 0.334 | 0.084 | 0.29 | 0.208 | 0.261 | 0.278 | 0.263 | 0.471 |  |  | + | +
| 13 | 230101140018804 | 0.209 | 0.153 | 0.096 | 0.146 | 0.184 | 0.131 | 0.148 | 0.224 | 0.157 | 0.217 | 0.266 | 0.192 | 0.115 | 0.130 | 0.350 | 0.325 | 0.581 | 0.118 | 0.085 | 0.109 | -0.012 | 0.027 | -0.333 | 0.129 | 0.084 | 0.114 | 0.076 | 0.104 | 0.110 |  |  | + | +
| 14 | 230101140018838 | 0.21 | 0.166 | 0.118 | 0.224 | 0.145 | 0.106 | 0.126 | 0.387 | 0.11 | 0.152 | 0.539 | 0.138 | 0.095 | 0.167 | 0.116 | 0.136 | 0.45 | 0.149 | 0.139 | 0.219 | 0.007 | 0.044 | -0.083 | 0.188 | 0.117 | 0.172 | 0.222 | 0.206 | 0.497 |  |  | + | +
| 15 | 230101140019091 | 0.149 | 0.123 | 0.089 | 0.146 | 0.055 | 0.037 | 0.075 | 0.345 | -0.032 | 0.062 | 0.613 | 0.096 | 0.071 | 0.104 | 0.085 | 0.122 | 0.376 | 0.153 | 0.094 | 0.109 | 0.177 | 0.195 | 0.45 | 0.104 | 0.105 | 0.125 | -0.138 | -0.085 | 0.156 |  |  | + | +
| 16 | 230101140018812 | 0.253 | 0.179 | 0.109 | 0.214 | 0.38 | 0.305 | 0.291 | 0.314 | 0.533 | 0.523 | 0.361 | 0.124 | 0.093 | 0.156 | 0.183 | 0.188 | -0.104 | 0.282 | 0.118 | 0.183 | 0.72 | 0.63 | 0.455 | 0.111 | 0.096 | 0.172 | 0.013 | 0.047 | 2.4 |  |  | + | +
|  | Поверитель: |  | Иванов
(расшифровка подписи) (подпись)
|  | Дата поверки: |  | 2025-05-12